| 成都市青白江区中医医院口腔CBCT设备间改造项目工程报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:成都市青白江区中医医院口腔CBCT设备间改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及项目 | 单位 | 含税单价（元） | 工程量 | 金额(元） | 施工工艺 |
| 1 | 射线防护平开铅门施工及安装 | 樘 |  | 1.00 |  | 防护处理，（门洞尺寸：900*2100），内部为镀锌全钢骨架，应用99.99%纯铅板制作，采用发泡工艺，使防护材料与表面不锈钢粘牢固成一个整体，外观为1.0mm厚纯不锈钢，此铅门特点：经久耐用，永不变形，美观大方，3mmpb） |
| 2 | 铅玻璃400*300 | 张 |  | 1.00 |  | 透光率高，挡射线能力强，3mmpb，铅玻璃一张。*（安装在门上） |
| 3 | 三面墙砌砖24墙含硫酸钡施工 | ㎡ |  | 21.50 |  | 三面墙砌砖24墙含硫酸钡，硫酸钡粉防护按比例施工3公分。 |
| 4 | 门套及安装 | 个 |  | 1.00 |  | 外观为1.0mm厚不锈钢材质，内部为射线防护铅板 |
| 5 | 射线排气防护罩 | 个 |  | 1 |  | 射线排气防护罩 |
| 6 | 墙门壁乳胶漆 | ㎡ |  | 35.7 |  | 墙壁装饰材料 |
| 7 | 总合计： |  |  |  |  |  |
| 8 | 注：1、本项目包工包料，并含运输费、税费等，施工内容包含拆除项目及安装。2、付款单位：成都市青白江区中医医院。3、成交单位需向采购人缴纳不低于合同金额8%的项目管理费。 |  |  |  |  |  |